# Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 1

Uwaga: Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wartość wymagana | Treść oferty parametry oferowane (wpisuje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WIDEOKOLONOSKOP – 1 sztuka |
|  | Producent |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia / model, typ |  |
|  | Rok produkcji aparatu – nie wcześniej niż 2012r. |  |
|  | Średnica kanału roboczego, min. 3,7 mm – max. 4,2 mm | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika, min 12,8mm. - max. 13,2 mm | Tak |  |
|  | Długość robocza, min.1680mm – max.1700mm | Tak |  |
|  | Głębia ostrości min. 3-100 mm | Tak |  |
|  | Kąty zgięcia: min. Góra 180o, Dół 180o Lewo 160o, Prawo 160o | Tak |  |
|  | Min. 4 przyciski do sterowania funkcjami procesora | Tak |  |
|  | Możliwość sterowania jednym z 4 przycisków głowicy pompą irygacyjną tzw. Water Jet | Tak |  |
|  | Szczypce biopsyjne z igłą x 2 szt , bez igły x 2 szt | Tak |  |
|  | Pętla do polipektomii owalna 25mm + odłączana rękojeść | Tak |  |
|  | Chwytak 5 palczasty do usuwania polipów | Tak |  |
|  | Chwytak 5 palczasty do usuwania ciał obcych | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Menu obsługi sprzętu w języku polskim | Tak |  |
| II | WIDEOGASTROSKOP – 1 sztuka |
|  | Producent |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia / model, typ |  |
|  | Rok produkcji aparatu – nie wcześniej niż 2012r. |  |
|  | Średnica kanału roboczego, min. 2,8 mm – max.3,0 | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika, min.9,0 mm-max 9,6 mm | Tak |  |
|  | Długość robocza, min.1030mm – max.1050 mm | Tak |  |
|  | Wygięcia końcówki dystalnej: Góra/dół: min. 210/90 stopni Lewo/prawo: min. 100/100 stopni | Tak |  |
|  | Głębia ostrości min. 3-100 mm | Tak |  |
|  | Min. 4 przyciski do sterowania funkcjami procesora | Tak |  |
|  | Możliwość sterowania jednym z 4 przycisków głowicy pompą irygacyjną tzw. Water Jet | Tak |  |
|  | Pełna kompatybilność z oferowanym procesorem | Tak |  |
|  | Szczypce biopsyjne z igłą x 2szt , bez igły x4szt | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Menu obsługi sprzętu w języku polskim | Tak |  |
| III | PROCESOR WIZYJNY– 1 sztuka |
|  | Producent |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia / model, typ |  |
|  | Rok produkcji aparatu – nie wcześniej niż 2012r. |  |
|  | Współpraca z przetwornikiem CCD „kolor” | Tak |  |
|  | Elektroniczne wzmocnienie obrazu w min. 4 stopniach | Tak |  |
|  | Kompatybilność z oferowanymi endoskopami | Tak |  |
|  | Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna w min. 9 stopniach | Tak |  |
|  | Programowanie funkcji sterujących na min. 4 przyciski znajdujące się na głowicy endoskopu | Tak |  |
|  | Menu oraz komunikaty procesora w pełni w jęz. polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Wbudowany czytnik kart umożliwiający dodatkowy zapis zdjęć podczas badań endoskopowych. | Tak |  |
|  | Wyjścia typu: |  |  |
| 42.1 | RGB do podłączenia monitora medycznego | Tak |  |
| 42.2 | Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji | Tak |  |
| 42.3 | wyjścia sterujące do sterowania przesyłem zdjęć i filmów z rękojeści endoskopu | Tak |  |
|  | Wyposażanie: |  |  |
| 43.1 | wózek medyczny, jezdny z blokadą kół i wieszakiem na endoskop z transformatorem separującym i na drobny sprzęt medyczny | Tak |  |
| 43.2 | szafa umożliwiająca powieszenie endoskopów - min 5 uchwytów. | Tak |  |
| 43.3 | monitor medyczny LCD min.19 cali HD SXGA z kątem widzenia min 178 stopni i złączem DVD-D | Tak |  |
| 43.4 | pompa irygacyjna z butelką min. 2l tzw. Water Jet. | Tak |  |
| 43.5 | system do archiwizacji zdjęć endoskopowych ze stacją roboczą z możliwością o następujących parametrach: System Jednostanowiskowy Interfejs w języku polskim Konfiguracja poziomu dostępu do programu dla każdego użytkownika Terminarz do prowadzenia zapisów badań System oparty na profesjonalnej bazie danych typu SQL Możliwość podłączenia do systemów szpitalnych w systemie DICOM, DICOM Worklist i HL-7 Pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrania bezpośrednio na nośnik CD/DVD Wyszukiwanie pacjentów po polach: PESEL, Nazwisko, Imię, data ur., nr księgi głównej Automatyczny transfer danych badania oraz pacjenta na monitor zestawu wideoendoskopowego Możliwość eksportowania raportów w znanych formatach: PDF, TXT Zestawienie statystyczne: rodzaje badań, ilości schorzeń, instytucji kierujących Edycja zdjęć z możliwością zaznaczania elementów graficznych i tekstu Zaznaczanie na schemacie anatomicznym miejsca zrobienia zdjęcia oraz pobrania wycinków Kontrola ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością edycji raportu, wolnego opisu, możliwością importu procedur do rozliczeń z NFZ, wyborem zdjęć zarejestrowanych podczas badania, możliwością importu kodów i procedur miedzy innymi: ICD10, ICD9 Tworzenie raportów z badań w oparciu o terminologię MST w języku Polskim dla dolnego, górnego odcinka pokarmowego oraz dróg żółciowych Możliwość dodatkowej autoryzacji raportów badań poprzez osobę uprawnioną Możliwość rozbudowy systemu w czasie późniejszym o kolejne stacje robocze Sterowania rejestracją obrazu z głowicy endoskopu Komunikowania się z automatycznymi myjniami endoskopowymi Identyfikowania procedur endoskopowych wg. kodów ICD10 używanych do raportowania do NFZ Archiwizacja obrazów endoskopowych w standardzie DICOM | Tak |  |
| IV | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – 1 sztuka |  |  |
|  | Producent |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia / model, typ |  |
|  | Rok produkcji aparatu – nie wcześniej niż 2012r. |  |
|  | Lampa ksenonowa lub halogenowa – Moc min 100W z nowoczesnym zabezpieczeniem przed przerwą w pracy typu LED lub halogen o identycznej mocy co światło główne(min.100W) umożliwiające dokończenie badania przy identycznych warunkach oświetleniowych przez cały czas badania. | Tak |  |
|  | Współpraca z oferowanymi wideoendoskopami | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| V | MYJNIA ENDOSKOPOWA – NA DWA ENDOSKOPY – 1 sztuka |
|  | Producent |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia / model, typ |  |
|  | Rok produkcji aparatu – nie wcześniej niż 2012r. |  |
|  | Wyposażona w urządzenie do mycia i dezynfekcji zanurzalnych giętkich endoskopów różnych producentów ( Olympus, Pentax, Fujinon) o poniższym zastosowaniu: Możliwość automatycznego mycia 2 enodskopów Minimum 4 programy mycia (2 automatyczne i 2 ręczne, mycie wstępne z użyciem detergentu, mycie zasadnicze, dezynfekcja, płukanie, suszenie Menu w języku polskim z wyświetlaczem w LCD w j. polskim Możliwość stosowania środków dezynfekcyjnych różnych producentów Dezynfekcja chemiczna w systemie zamknietym Praca w systemie zamkniętym Posiada lampę UV Tester szczelności endoskopu Drukowanie raportów cyklów mycia i dezynfekcji Komplet akcesoriów do mycia w/w endoskopów - szczotki czyszczące (długa, średnia i cylindryczna po 2 kpl.) - adapter zabezpieczający gniazdo zaworu - ręczny manometryczny tester szczelności z certyfikatem medycznym i posiadającym oznakowanie CE h) Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |

Oświadczam, że zaoferowany przez nas sprzęt jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku.

Miejscowość ................................ data ........................

........................................................

pieczątka i podpis wykonawcy

lub osoby upoważnionej