# Zestawienie parametrów technicznych – Zadanie nr 2

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – Defibrylator z funkcją stymulacji zewnętrznej i pulsoksymetrii  (1szt.)

| Pełna nazwa urządzenia / model, typ |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Rok produkcji aparatu – nie wcześniej niż 2012r. |  |

Uwaga: Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana Podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PARAMETRY OGÓLNE URZĄDZENIA |  |  |
| 1 | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji | TAK |  |
| 2 | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 3 | Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 6-7 kg | TAK |  |
| 4 | Wykonywanie autotestu automatycznie | TAK |  |
| 5 | Zasilanie i ładowanie akumulatorów z sieci napięcia zmiennego 230 V | TAK |  |
| 6 | Wymienny Akumulator jonowo - litowy z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
| 7 | Możliwość wykonania min. 100 defibrylacji z maksymalną energią 360J na w pełni naładowanych akumulatorach | TAK |  |
| 8 | Czas pracy na bateriach dla urządzenia min. 2,5 godzin monitorowania, min. 100 defibrylacji z max. Energią 360J | TAK |  |
| 9 | Programowanie automatycznie wykonywanych autotestów okresowych nie wymagających włączenia defibrylatora | TAK |  |
| 10 | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| 2 | MONITOROWANIE |  |  |
| 1 | Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 6-8’’ | TAK |  |
| 2 | Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych. | TAK |  |
| 3 | Monitorowanie EKG min. 3 odprowadzenia | TAK |  |
| 3.1. | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min | TAK |  |
| 3.2. | Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; | TAK |  |
| 4 | Ręczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
| 5 | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK |  |
| 6 | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych EKG | TAK |  |
| 7 | Wydruk automatyczny na zlecenie ręczne i w sytuacji alarmowej | TAK |  |
| 3 | DEFIBRYLACJA |  |  |
| 1 | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
| 2 | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 4 | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | TAK |  |
| 5 | Czas ładowania do energii 200J max. 5 sekund, do energii max. 360J max. 8 sekund | TAK |  |
| 6 | Możliwość wyboru jednego spośród min. 14 poziomów energii defibrylacji | TAK |  |
| 7 | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim | TAK |  |
| 8 | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych | TAK |  |
| 9 | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK |  |
| 10 | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii | TAK |  |
| 4 | STYMULACJA |  |  |
| 1 | Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna | TAK |  |
| 1.1 | tryby stymulacji: sztywny i na żądanie | TAK |  |
| 1.2 | natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 0 do 200 mA | TAK |  |
| 1.3 | zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 40 do 170 imp/min | TAK |  |
| 5 | SATURACJA |  |  |
| 1 | Pomiar saturacji za pomocą czujnika wielorazowego użytku na palec dla dorosłych | TAK |  |
| 2 | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie | TAK |  |
| 6 | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1 | Wózek transportowy min.2 koła z blokadą z miejscem na akcesoria | TAK |  |
| 2 | Jednorazowe elektrody EKG | TAK 250 sztuk |  |
| 3 | Elektrody do stymulacji zewnętrznej jednorazowe | TAK 5 kpl (10 sztuk) |  |
| 4 | Kabel EKG 3 odprowadzeniowy | TAK |  |
| 5 | Czujnik wielorazowy typu klips dla dzieci i dorosłych do pomiaru SpO2 | TAK |  |
| 6 | Papier do drukarki | TAK min. 10sztuk |  |
| 7 | POZOSTAŁE |  |  |
| 1 | Komunikacja /menu obsługi w języku polskim, napisy w j. polskim | TAK |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa przy aparacie) | TAK |  |

(pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)