Parczew, dnia 17.10.2012r.

Dział Zamówień Publicznych

fax (83) 355 21 13

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/19/2012 (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora parametrów krytycznych

## Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści analizator ofertę równoważną na analizator spełniający parametry techniczne zgodnie z załączoną broszurą techniczną?

Oferowany analizator OPTI CCA-TS jest urządzeniem bardzo prostym w obsłudze i przystosowanym do pracy zarówno w laboratorium medycznym jak i poza nim, gdy jest obsługiwany przez personel pozalaboratoryjny. Jest to analizator z zasilaniem bateryjnym, co umożliwia wykonywanie oznaczeń nawet w miejscu pobrania próbki od pacjenta. Nowoczesna konstrukcja i technologia pomiaru zapewnia optymalizację kosztów oznaczeń o jednorazowe kasety pomiarowe, co nie generuje kosztów utrzymania analizatora w momencie, kiedy on nie pracuje. Analizator może być wyłączony, a jego rozruch po włączeniu trwa tylko ok. 1 min. Jest on więc rozwiązaniem ekonomicznym, dedykowanym do pracy zarówno w serii oznaczeń, jak i w przypadku oznaczeń nieregularnych, co zapewnia doskonałe dostosowanie się do warunków np. w pracy na oddziałach szpitalnych. W obydwu przypadkach koszt oznaczeń są identyczne, OPTI CCA-TS umożliwia wykonywanie pomiarów: pH, PCO2, PO2, tHb, SO2, Na+, K+, iCa, Cl-, Glukoza, BUN (Mocznik), Mleczany (LAC) i wyliczenie pozostałych niezbędnych parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w Załączniku nr 2, Parametry graniczne, pkt 8 i 9 dopuści analizator przedstawiający wyniki w formie tabeli z wyraźnym oflagowaniem wyników nieprawidłowych w odniesieniu do wartości referencyjnych wprowadzonych do analizatora?. Wyrażenie zgody spowoduje dopuszczenie większej ilości oferentów co wpłynie na konkurencyjność cenową ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści analizator, który mierzy wartość hemoglobiny i ze zmierzonej wartości hemoglobiny wylicza hematokryt?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści analizator, który do oznaczenia kompletu parametrów potrzebuje 65 mikrolitrów krwi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza analizator, który do oznaczenia kompletu parametrów potrzebuje 65 mikrolitrów krwi.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora wyprodukowanego w roku 2011 roku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza analizator wyprodukowany w 2011r.

Podpisał:

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Parczewie

mgr Janusz Hordejuk