Parametry techniczne

Przedmiotem umowy jest dostawa Aparatu ultrasonograficznego z kolorowym Dopplerem

- Producent aparatu/ kraj pochodzenia ……………

- Model aparatu: …………….

- Rok produkcji aparatu: …. (nie wcześniej niż 2016r.)

- Producent monitora: …………….

- Model monitora: ……………..

|  | OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ FUNKCJI URZĄDZENIA | Parametr wymagany graniczny | POTWIERDZIĆ TAK / NIE (podać tam gdzie wymagane) |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Konsola |
|  | Monitor kolorowy LCD wyposażony w wysięgnik | Przekątna min. 19" |  |
|  | Ilość przetwarzanych kanałów przetwarzania | ( 200000 |  |
|  | Dynamika systemu | >250 dB |  |
|  | Zakres głębokości obrazowania | min. od 2 do 30 cm |  |
|  | Cztery niezależne, skrętne koła wyposażone w blokadę | TAK |  |
|  | Trzy równorzędne aktywne gniazda dla głowic obrazowych + min. 1 parkingowe | TAK |  |
|  | Waga aparatu | Poniżej 100 kg |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości konsoli Możliwość regulacji konsoli lewo-prawo | W zakresie min.15 cm. W zakresie min.15 stopni |  |
| II.Tryby pracy |
|  | 2-D z regulacją wzmocnienia tzw GAIN na żywo,na obrazach zatrzymanych,na obrazach zaimportowanych z archiwum. | częstotliwość odświeżania (Frame Rate) min 650 Hz |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracująca na żywo z trybami color doppler, power doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych –wygładzania obrazów. | Min 8 kątów skanowania |  |
|  | Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR współpracujące na żywo z trybami color doppler, power doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami, Funkcja dostępna na żywo ,na obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i obrazów z archiwum | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego,obrazu z archiwum Powiększenie zoom wysokiej rozdzielczości | min.x8 min x 20 |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza. Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) | Tak |  |
|  | Funkcja CINE | min.6000 obrazów |  |
|  | M-mode | TAK |  |
|  | Kolor M-mode | TAK |  |
|  | Doppler kolorowy z regulacją uchylności (Steer) wiązki | min. +/- 20 ( |  |
|  | Power Doppler | TAK |  |
|  | Tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów | TAK |  |
|  | Doppler PWD z regulacją kąta +/- 80( na żywo,na obrazach zatrzymanych,na obrazach zaimportowanych z archiwum. | szerokości bramki min. 1-15 mm |  |
|  | Tryb doppler tkankowy | TAK |  |
|  | Tryb M-mode | TAK |  |
|  | Duplex (2D/PWD) | TAK |  |
|  | Triplex (2D/PWD/CD) | TAK |  |
| III.Sondy |
|  | Sonda conwex |  |  |
|  | Częstotliwość pracy głowicy | min. 2-6 MHz +/- 1 MHZ |  |
|  | Kąt widzenia | min. 100( |  |
|  | Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych | min. 192 |  |
|  | Sonda endocawitarna |  |  |
|  | Częstotliwość pracy głowicy | min. 6 do 10 MHz +/- 1 MHZ |  |
|  | Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych | min. 128 |  |
|  | Kąt widzenia | min. 160( |  |
| IV.Oprogramowanie |
|  | Oprogramowanie do badań jamy brzusznej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań małych narządów | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań naczyniowych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań pediatrycznych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań kardiologicznych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań mięśniowo szkieletowych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań urologicznych | TAK |  |
|  | Pełny pakiet kalkulacji ginekologicznych z wbudowanym algorytmem ułatwiającym ocenę ryzyka występowania zmian nowotworowych u pacjentek ginekologicznych według zaleceń norm towarzystwa IOTA | TAK |  |
|  | Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych.Automatyczna detekcja i pomiary biometryczne BPD,HC,AC,FL | TAK |  |
|  | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  |
|  | Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D,HR) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy do raportu jako tzw. template. Możliwość dołączania obrazów do raportu. | TAK |  |
| V.Archiwizacja |
|  | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań | min. 400 GB pojemności |  |
|  | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania - w czasie rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu. | TAK |  |
|  | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu PEN DRIVE, zewnętrznych dyskach twardych z przodu aparatu | Min.2 porty usb |  |
|  | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI | TAK |  |
|  | Wideoprinter czarno-biały małego formatu | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa czarno-biała do drukowania raportów z badań w formacie A-4 | TAK |  |
| VI. Wymogi dotyczące serwisu |
|  | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | TAK |  |
| VII. Możliwości rozbudowy |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną dla dorosłych typu phaze array | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D + color,power doppler do określenia kształtu naczyń z głowic wolumetrycznych. Obrazowanie pozwalające na wyłączenie tła szarości i pozostawienie trybu color doppler | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D za pomocą głowic wolumetrycznych umożliwiające regulacje parametrów w trakcie skanowania jak i na obrazach z archiwum aparatu. Wymagane funkcje dostępna na żywo jak i na obrazach z archiwum aparatu - regulacja wzmocnienia - regulacja płaszczyzn x/y/z -możliwość ugięcia bramki referencyjnej 3D umożliwiająca dopasowanie do anatomii badanych struktur -możliwość zmiany presetu renderingu -możliwość wycinania nie potrzebnych struktur | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o microconwex typu 2D do badań przeciemiączkowych | Pasmo min.5-9 MHz Kąt pola skanowania min.130 stopni |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) | Prędkość skanowania min. 40 objętości na sekundę |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw tomograficznego, możliwość pomiarów wolumetrycznych rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów wolumetrycznych, możliwość automatycznej detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne dokonywanie pomiarów tj, objętości i wymiary. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj.HC,AC,FL,NT,BPD oraz oceny ryzyka trysomii 13/18/21 | TAK |  |