# Zestawienie parametrów technicznych

Pakiet nr 1 – Myjnia endoskopowa i wózek do transportu endoskopów

Uwaga: Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| I | MYJNIA ENDOSKOPOWA – 1 sztuka |
| --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wartość wymagana | Treść oferty parametry oferowane (wpisuje Wykonawca) |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Pełna nazwa urządzenia, model, typ |  |
| 3 | Rok produkcji aparatu – nie wcześniej niż 2018r. |  |
| 4 | Jednoczesne mycie dwóch endoskopów podczas cyklu | Tak |  |
| 5 | Menu w języku polskim z wyświetlaczem LCD min. 6 cali | Tak |  |
| 6 | Dwie niezależne asynchroniczne komory mycia, każda komora mieszcząca jeden endoskop | Tak |  |
| 7 | Ciągła kontrola poziomów środków myjących, dezynfekujących oraz poziomu wody w komorze myjącej | Tak |  |
| 8 | Kontrola przepływu środków myjących, dezynfekujących podczas cyklu | Tak |  |
| 9 | Zasilana z bieżącej wody z instalacji zamawiającego | Tak |  |
| 10 | Możliwość stosowania środków do dezynfekcji na bazie kwasów nadoctowych | Tak |  |
| 11 | Przeznaczona do jednoczesnego mycia i dezynfekcji 2 urządzeń | Tak |  |
| 12 | Identyfikacja endoskopu | Tak |  |
| 13 | Mycie detergentem w obiegu otwartym | Tak |  |
| 14 | Elektroniczne zabezpieczenie przed omyłkowym otwarciem drzwi lub równoważne zabezpieczenie drzwi | Tak |  |
| 15 | Wyposażona w drukarkę procesów i system filtrujący wodę | Tak |  |
| 16 | Program samodezynfekcji | Tak |  |
| 17 | Ciągła automatyczna kontrola drożności kanałów przez cały cykl mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 18 | Możliwość regulacji czasu dezynfekcji | Tak |  |
| 19 | Możliwość regulacji czasu podawania detergentu | Tak |  |
| 20 | Możliwość zaprogramowania min 8 różnych programów | Tak |  |
| 21 | Zbiornik na wodę min. 17 l | Tak, podać 17 L - 19 L – 0 pkt.* >19 L -10 pkt |  |
| 22 | Zbiorniki na płyn dezynfekcyjny każdy o pojemności min. 10 l | Tak |  |
| 23 | Posiada 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody | Tak |  |
| 24 | Obsługa różnych typów endoskopów | Tak |  |
| 25 | Komora mycia wykonana z kwasoodpornego materiału odpornego na działanie środków myjących i dezynfekujących używanych w myjni | Tak |  |
| 26 | Awaryjne otwieranie pokrywy myjni w przypadku awarii zasilania | Tak |  |
| 27 | Posiada zawór na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystanie płynu do procesu ręcznej dezynfekcji | Tak |  |
| 28 | Posiada zawór na awaryjne zlanie środka myjącego (detergentu) | Tak |  |
| 29 | Podstawa jezdna z blokadą min. 2 kół | Tak |  |
| 30 | Maksymalna waga 160 kg | Tak, podać |  |
| 31 | Papier do drukarki – ilość: 30 rolek | Tak |  |
| 32 | Komplety filtrów – ilość 10 opak (3 szt. w opak) | Tak |  |
| 33 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem) | Tak |  |
| II | WÓZEK DO TRANSPORTU ENDOSKOPÓW – 1 sztuka |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wartość wymagana | Treść oferty parametry oferowane (wpisuje Wykonawca) |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Pełna nazwa urządzenia / model, typ |  |
| 3 | Rok produkcji aparatu – nie wcześniej niż 2018r. |  |
| 4 | Szerokość 520 mm (±50mm), wysokość 925 mm (±50mm) | Tak |  |
| 5 | Wyposażony w 6 tac | Tak |  |
| 6 | Wózek i tace wykonane w całości z wytrzymałego tworzywa ABS | Tak |  |
| 7 | Wyposażony w 4 obrotowe kółka z blokadą hamulca min. 2 kół | Tak, podać 2 kółka blokowane –0 pkt.* 4 kółka blokowane – 10 pkt. |  |
| 8 | Tace transportowe do przenoszenia endoskopów/ dopasowane wymiarowo do zaoferowanego wózka | Tak |  |
| 9 | Pokrywa do tac (pokrywa do przykrycia) dostosowana do tac transportowych, w które wyposażony jest zaoferowany wózek- 6 szt. | Tak |  |
| 10 | Wkłady chłonne kompatybilne z pojemnikiem, jednorazowego użytku, transparentne, wkłady muszą być kompatybilne z zaoferowanymi tacami transportowymi – ilość: 400 szt. | Tak |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem) | Tak |  |

*uzyskanie 0 pkt nie powoduje odrzucenia oferty Wykonawcy

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczam, że zaoferowany przez nas sprzęt jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

Miejscowość ................................ data ........................

........................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub osoby upoważnionej