## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2 do zaproszenia
Formularz cenowy
Zadanie Nr 1 - PREPARATY do automatycznej dezynfekcji narzędzi i sprzętu w myjni- dezynfekator model 46-4 Getinge
Lp. | Preparat /związki aktywne i przeznaczenie | dozowanie ml/l /w procesie/ | ilość procesów /23 litry wody na proces/ | Nazwa preparatu | Wielkość opakowań koncentratu | Ilość opak. Koncentratu | jednostka miary / do wyceny/ | Cena jednostkow netto/PLN/ | wartość netto/ cena jednostkowa x ilość,PLN/ | VAT% | wartość brutto /wartość netto + podatek vat wg podanej stawki, PLN/
1 | Płynny środek enzymatyczny do mycia - dezynfektorach, myjniach ultradźwiękowych oraz do mycia ręcznego wyrobów medycznych. Odpowiedni do użycia dla powierzchni odpornych na wodę, takich jak stal nierdzewna, ceramika, szkło, plastik oraz metale miękkie. Dozowanie 3-10 ml/l. Temperatura mycia (maszynowe) 35-600C. Zakres temperatury mycia (ręcznr/ultradżwiękowe) 30-500C. Anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, środki konserwujące, środki maskujące jony i ibhibitory korozji. Formuła ulegująca biodegredacji. Opakowanie 5l. Wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych. | 6 ml | 1200 |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
2 | Środek płuczący na bazie środków powierzchniowo-czynnych do użycia w myjniach dezynfektorach dla łatwego suszenia oraz uzyskania po płukaniu czystych powierzchni wyrobów medycznych. Odpowiedni do stali nierdzewnej, ceramiki, szkła, plastiku oraz odpornych metali miękkich, nie utrudniający penetracji pary, dozowanie 0,2-1,0 ml/l do płukania końcowego w temperaturze >50°C, składniki: anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące, regulator pH, formuła ulegająca biodegradacji. Wyrób medyczny. Wartość pH (koncentrat) 2,2, wartość pH (0,5% roztwór wodny) 6,2, gęstość względna (200C) 1,008 g/cm3, lepkość poniżej 30 cps, | 0,5 mi | 1200 |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
suma
Podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia
Formularz cenowy
Zadanie Nr 2 - PREPARATY DEZYNFEKCYJNE do narzędzi i sprzętu
Lp. | Preparat /związki aktywne i przeznaczenie | Zakres działania | Max. czas działania | Ilość /L./kg /szt | Nazwa preparatu | Ilość koncentratu konieczna do uzyskania 1 litra roztworu roboczego | Wielkość opakowań koncentratu | Ilość opak. Koncentratu | jednostka miary / do wyceny/ | cena jednostkowa netto/PLN/ | wartość netto/ cena jednostkowa x ilość,PLN/ | VAT% |  | wartość brutto /wartość netto + podatek vat wg podanej stawki, PLN/
1 | aktywny tlen, nadwęglan sodu - proszek (dezynfekcja inkubatora), paski testowe – 1 opakowanie (50 szt) na 1 opakowanie koncentratu | B, Tbc, F,V | 30 min | 600 l roztworu roboczego |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
2 | preparat do mycia i dezynfekcji bez aldehydów, do dezynfekcji narzędzi oraz przedmiotów ze szkła, metalu, plastiku i endoskopów, zawierający glukoprotaminę, oraz inhibitory korozji. | B,F,V (Adeno, Papova),Tbc | 1h | 42000 l roztworu roboczego |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
3 | Na DCC,bez kwasów organicznych,obojętne pH roztworu * (tabletki) (dezynfekcja powierzchni) | B, F, V | 15 min. | 13200 l roztworu roboczego |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
4 | glioksal, aldehyd glutarowy,(maszynowa dezynfekcja endoskopów giętkich) | B,F,V,Tbc | 5min | 10 l koncentratu /max. op. 5 l / |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
5 | alkaliczny preparat myjący, zawierający polikarboksylatyanionowe tenzydy,sole NTA, enzymy i środki konserujące kompatybilny z pozycją 4 | myjący | n/d | 20 l koncentratu / max. op. 5 l / |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
6 | etanol, propan-2-ol łączna zawartośc alkoholu max 70% bez dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydy, fenole) sprej, dezynfekcja powierzchni wymagana opinia CZD, FAMED wyrób medyczny i produkt biobójczy | B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy, Ebola), rota, noro | max 60 sek | 200 l preparat gotowy |  |  |  |  | 1 opakowanie
|  |  |  | 30 l preparat gotowy (opakowanie 1 l) ze spryskiwaczem |  |  |  |  | 1 opakowanie
7 | alkilotriamina, 2-aminoetanol, surfktanty, węglan potasu, paski testowe /manualna dezynfekcja wideofiberoskopu/ | B, V,F, Tbc, S | max 10 min | 540 l roztworu roboczego |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
8 | paski testowe sprawdzające aktywność roztworu roboczego do poz. 10 | n/d | n/d | 200 szt |  | X |  |  | 1 sztuka
9 | olej parafinowy w aerozolu do konserwacji ruchomych części narzędzi chirurgicznych, przepuszczalny dla pary wodnej stosowany przed sterylizacją | n/d | n/d | 9 l preparat gotowy |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
10 | Preparat do mycia sprzętu endoskopowego, instrumentów medycznych. Alkohole etoksylowane C9 - C11, 6,5 MEO; Sole sodowe kwasów C14 - C16 hydroksyalkano i C14 - C16 alkenosulfonowych (olefinosulfonian sodu C14 - C16); kwas borowy, produkty reakcji z etanoloaminy; Oksyetylenowany siarczan alkilosodowy; Subtylizyna (proteaza). Lipaza. | Myjący | - | 60 l roztworu roboczego |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
11 | Preparat myjąco- dezynfekujący do narzędzi, oprzyrządowania anestezjologicznego, endoskopów giętkich oraz innych wrażliwych materiałów jak silikon, poliwęglan, polisulfon, szkło akrylowe. W formie „perełek” zapobiegających pyleniu i wydychaniu środka, oparty na nadwęglanie sodu, TAED, kompleksie enzymatycznym (lipaza, proteaza, amylaza) oraz niejonowych surfaktantach. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B(EN 14561)wysokie obciążenie, drożdżakobójczo(EN 13624)wysokie obciążenie, Tbc(EN 14563)wysokie obciążenie, V(EN 14476)wysokie obciążenie, Clostridium difficile (EN 13704) wysokie obciążenie w czasie do 15 min. w stężeniu 2%. Możliwość kontroli aktywności roztworu dedykowanymi paskami testowymi. | Tbc, B, V, Clostridium defficile | 15 min. | 1500 l roztworu roboczego |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
12 | Preparat bezaldehydowy w postaci granulatu oparty o aktywny tlen zawierający nadwęglan sodu. Służący do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów. 2% roztwór roboczy działający na bakterie (EN 13727, EN 14561), wirusy (EN 14476), grzyby (EN 13624, EN 14562), prątki gruźlicy (EN 114348, EN 14563) do 10min. Posiadający działanie na spory w tym Clostridium Difficile i Clostridium Perfringens. Możliwość przygotowania 1% roztworu roboczego. Wymagane paski testowe w ilości 200 szt., sprawdzające aktywność roztworu roboczego. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum działania B,F,V,Tbc (czas do 10 min.), S (EN 13704) – czas do 15 min. | B,V,G,Tbc, S, Clostridium dificile, Clostridium Perfringens | 15 min. | 3000 l roztworu roboczego |  |  |  |  | 1 opakowanie koncentratu
| suma | [11 empty] | 0
podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia
Formularz cenowy
Zadanie Nr 3 - PREPARATY DEZYNFEKCYJNE do zmiękczania wody
Lp. | Preparat /związki aktywne i przeznaczenie | Ilość /L./kg | Nazwa preparatu | Wielkość opakowań koncentratu | jednostka miary / do wyceny/ | cena jednostkowa netto/PLN/ | Ilość opak. koncentratu | wartość netto/ cena jednostkowa x ilość,PLN/ | VAT% | wartość brutto /wartość netto + podatek vat wg podanej stawki, PLN/
1 | Sól tabletkowa (chlorek sodu) do zmiękczania wody | 900 kg |  |  | 1 opakowanie
suma
Podpis Wykonawcy