Pieczęć Wykonawcy

PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – STERYLIZATOR PRZELOTOWY PAROWY (2 szt.)

1) PRODUCENT: …………………………….………………………………………………………..

MODEL/TYP: ………………………………………………………………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana | Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, sterylizator przelotowy parowy | rok produkcji nie wcześniej niż 2012 r |  |
|  | Pojemność komory sterylizacyjnej | pojemność komory 2 jednostek wsadu zgodnie z PN EN 285 |  |
|  | Przelotowy, wersja do zabudowy w jedną ścianę | TAK |  |
|  | Ładowność komory w standardowych jednostkach wsadu (300 x 300 x 600 mm) | 2 STE |  |
|  | Wymiary gabarytowe ( S x W x G) | nie większy niż: 662x662x950 |  |
|  | Ilość drzwi | Min. 2 |  |
|  | Temperatura sterylizacji | 121-134oC |  |
|  | Masa: | wykonanie WPA ( z wbudowaną wytwornicą pary) Max. 950 kg |  |
|  | Walidowany zgodnie z normą PN EN 554 | TAK |  |
|  | Zużycie wody wodociągowej – zasilanie skraplacza i pompy próżniowej (ciśnienie zasilania 0,1(0,6 MPa) | śr. zużycie wody 60l/cykl; max. zuż.150l/cyk l+-10% |  |
|  | Zużycie wody uzdatnionej – zasilanie wytwornicy (ciśnienie zasilania 0,1(0,6 MPa) | śr. zużycie wody 6-10l/cykl |  |
|  | Zużycie sprężonego powietrza (ciśnienie zasilania 0,5(0,8 MPa) | Max. 600 Ndm3/h |  |
|  | Emisja ciepła: | 4,8-5,3 kW |  |
|  | konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN EN 285, urządzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacją dla wyrobów medycznych, załączyć deklarację zgodności i certyfikat producenta | TAK |  |
|  | wykonanie: komora, płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne - ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | przesuwne poziomo lub pionowo drzwi komory sterylizacyjnej automatycznie zamykane oraz otwierane po procesie | TAK |  |
|  | docisk uszczelki drzwiowej za pomocą pary nasyconej lub sprężonym powietrzem | wytrzymałość uszczelki min. 3000 cykli TAK |  |
|  | sterylizator wyposażony w system załadowczy i wyładowczy do załadunku komory na dwóch poziomach o regulowanej wysokości w ilości koszy zapewniających pełne wykorzystanie przestrzeni komory. Kosz duży wykonany ze stali nierdzewnej: wymiary w mm: dł. 585 x szer. 395 x wys. 195 ; kosz mały wykonany ze stali nierdzewnej: wymiary w mm: dł. 585 x szer. 395 x wys. 100. | TAK |  |
|  | wbudowana wytwornica pary w obrysie sterylizatora | TAK |  |
|  | pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | TAK |  |
|  | frakcjonowana próżnia wstępna | TAK |  |
|  | sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |
|  | program test Bowie - Dick | TAK |  |
|  | program testu szczelności | TAK |  |
|  | min. 6 programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°C | TAK |  |
|  | diagnostyczny program serwisowy | TAK |  |
|  | możliwość modyfikacji programów przez użytkownika | TAK |  |
|  | wydruk protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji z wbudowanej drukarki | TAK |  |
|  | wbudowany ekran dotykowy o przekątnej min 10" +- 20% | TAK |  |
|  | wizualizacja w czasie rzeczywistym wykresu temperatury i ciśnienia | TAK |  |
|  | wyświetlanie komunikatów o błędach w języku polskim | TAK |  |
|  | wyświetlanie aktualnego etapu procesu (czasu) | TAK |  |
|  | automatyczna archiwizacja raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora przez minimum 1 rok | TAK |  |
|  | możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu komputerowego z oprogramowaniem dla Centralnej Sterylizatorni, automatyczna transmisja i archiwizacja danych parametrów procesu, wykresu i danych dot. załadunku ze sterownika sterylizatora do systemu komputerowego, program do archiwizacji dostarczany wraz z urządzeniem, jednolity program do archiwizacji parametrów procesu ze sterylizatorów i myjni dezynfektorów | TAK |  |
|  | możliwość odtworzenia oprogramowania urządzenia w przypadku utraty danych sterownika bez udziału serwisu producenta | TAK |  |
|  | możliwość wyposażenia w skaner kodów kreskowych do sczytywania do sterownika kodów załadunków | TAK |  |
|  | możliwość programowania czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator | TAK |  |
|  | system oszczędzania wody | TAK |  |
|  | zasilanie elektryczne: 3/N/PE; 400V; 50 Hz; podać moc w kW… | TAK |  |
|  | wózek wsadowy sterylizatora parowego, wysokość regulowana 2 sztuki | TAK |  |
|  | autoryzacja serwisu na terenie polski przez producenta urządzenia (załączyć potwierdzenie producenta) | TAK |  |
|  | potwierdzenie posiadania wymaganych uprawnień przez pracowników serwisu oferenta (załączyć kopie posiadanych uprawnień) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim, wyświetlane komunikaty tekstowe na wyświetlaczu oraz opisy zewnętrzne na sterylizatorze w języku polskim | TAK |  |
|  | Do obowiązków Wykonawcy, będzie należała instalacja sprzętu wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oraz personelu technicznego w zakresie obsługi i podstawowej konserwacji sprzętu (czynności diagnostycznych, okresowych konserwacji) | TAK |  |

2) PRODUCENT: …………………………….………………………………………………………..

MODEL/TYP: ………………………………………………………………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana | Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sterylizator przelotowy parowy Sprzęt fabrycznie nowy | rok produkcji nie wcześniej niż 2012 r. |  |
|  | Pojemność komory sterylizacyjnej | pojemność komory 6 jednostek wsadu zgodnie z PN EN 285 |  |
|  | Przelotowy, wersja do zabudowy w jedną ścianę | TAK |  |
|  | Ładowność komory w standardowych jednostkach wsadu (300 x 300 x 600 mm) | 6 STE |  |
|  | Wymiary gabarytowe ( S x W x G) | nie większe niż: 1255 x 2010 x 1600 mm |  |
|  | Ilość drzwi | Min. 2 |  |
|  | Temperatura sterylizacji | 121-134oC |  |
|  | Masa: | wykonanie WPA Max. 1400 kg |  |
|  | Zużycie wody wodociągowej – zasilanie skraplacza i pompy próżniowej (ciśnienie zasilania 0,1(0,6 MPa) | max poniżej 190l/cykl (+-10%) |  |
|  | Zużycie wody uzdatnionej – zasilanie wytwornicy pary w wykonaniu WPA (ciśnienie zasilania 0,1(0,6 MPa) | śr. zuż.9l/cykl; |  |
|  | Zużycie sprężonego powietrza (ciśnienie zasilania 0,5(0,8 MPa) | max 600 Ndm3/h (+-10%) |  |
|  | Emisja ciepła: | 4,8-5,3 kW |  |
|  | konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN EN 285, urządzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacją dla wyrobów medycznych, załączyć deklarację zgodności i certyfikat producenta | TAK |  |
|  | wykonanie: komora, płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne - ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | przesuwne poziomo lub pionowo drzwi komory sterylizacyjnej automatycznie zamykane oraz otwierane po procesie | TAK |  |
|  | docisk uszczelki drzwiowej za pomocą pary nasyconej | TAK |  |
|  | sterylizator wyposażony w system załadowczy i wyładowczy do załadunku komory na trzech poziomach o regulowanej wysokości w ilości koszy zapewniającej pełne wykorzystanie przestrzeni komory. Kosz duży wykonany ze stali nierdzewnej: wymiary w mm: dł. 585 x szer. 395 x wys. 195 ; kosz mały wykonany ze stali nierdzewnej: wymiary w mm: dł. 585 x szer. 395 x wys. 100. | TAK |  |
|  | wbudowana wytwornica pary w obrysie sterylizatora | TAK |  |
|  | pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | TAK |  |
|  | frakcjonowana próżnia wstępna | TAK |  |
|  | sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |
|  | program test Bowie - Dick | TAK |  |
|  | program testu szczelności | TAK |  |
|  | min. 6 programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°C | TAK |  |
|  | diagnostyczny program serwisowy | TAK |  |
|  | możliwość modyfikacji programów przez użytkownika | TAK |  |
|  | wydruk protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji z wbudowanej drukarki | TAK |  |
|  | wbudowany ekran dotykowy o przekątnej min 10": +- 20% | TAK |  |
|  | wizualizacja w czasie rzeczywistym wykresu temperatury i ciśnienia | TAK |  |
|  | wyświetlanie komunikatów o błędach w języku polskim | TAK |  |
|  | wyświetlanie aktualnego etapu procesu (czasu) | TAK |  |
|  | automatyczna archiwizacja raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora przez minimum 1 rok | TAK |  |
|  | możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu komputerowego z oprogramowaniem dla Centralnej Sterylizatorni, automatyczna transmisja i archiwizacja danych parametrów procesu, wykresu i danych dot. załadunku ze sterownika sterylizatora do systemu komputerowego, program do archiwizacji dostarczany wraz z urządzeniem, jednolity program do archiwizacji parametrów procesu ze sterylizatorów i myjni dezynfektorów | TAK |  |
|  | możliwość odtworzenia oprogramowania urządzenia w przypadku utraty danych sterownika bez udziału serwisu producenta | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia sterownika sterylizatora w skaner kodów kreskowych do sczytywania do sterownika kodów załadunków | TAK |  |
|  | możliwość programowania czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator | TAK |  |
|  | system oszczędzania wody | TAK |  |
|  | zasilanie elektryczne: 3/N/PE; 400V; 50 Hz; podać moc w kW… | TAK |  |
|  | wózek wsadowy sterylizatora parowego, wysokość regulowana 2 sztuki | TAK |  |
|  | autoryzacja serwisu na terenie polski przez producenta urządzenia (załączyć potwierdzenie producenta) | TAK |  |
|  | potwierdzenie posiadania wymaganych uprawnień przez pracowników serwisu oferenta (załączyć kopie posiadanych uprawnień) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim, wyświetlane komunikaty tekstowe na wyświetlaczu oraz opisy zewnętrzne na sterylizatorze w języku polskim | TAK |  |
|  | Do obowiązków Wykonawcy, będzie należała instalacja sprzętu wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oraz personelu technicznego w zakresie obsługi i podstawowej konserwacji sprzętu (czynności diagnostycznych, okresowych konserwacji) | TAK |  |

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – MYJNIA-DEZYNFEKTOR DO NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH I SPRZĘTU ANESTEZJOLOGICZNEGO (1 szt.)

PRODUCENT: …………………………….………………………………………………………..

MODEL/TYP: ………………………………………………………………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana | Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy | rok produkcji nie wcześniej niż 2012r. |  |
|  | Wymiary użytkowe komory (S x W x G) | Min. 375 x 265 x 375 mm |  |
|  | Całkowita pojemność komory | Min. 72 litry |  |
|  | Wymiary gabarytowe bez szafki i z szafką (S x W x G) | Min. 600 x 850 (1405) x 500 mm |  |
|  | Masa | min. 90 kg |  |
|  | Wydajność pompy cyrkulacyjnej (0,5 kW) | min. 260 l/min. |  |
|  | Wydajność pompy spustowej (0,08 kW) | min. 28 l/min. |  |
|  | Zużycie wody uzdatnionej (ciśnienie zasilania 0,1(0,8 MPa) | min. 6 l/cykl |  |
|  | Ostatnie płukanie wodą uzdatnioną | TAK |  |
|  | Energia elektryczna 230 V, 50 Hz, moc zainstalowana: | min. 3,5 kW |  |
|  | Temperatura: dezynfekcji do 93˚C i temp. suszenia do110 ˚C | TAK |  |
|  | Kosz i wkład na butelki dla niemowląt po 250 ml | TAK |  |
|  | Wózek na pojemniki sitkowe na 7 pojemników sitkowych z wieczkiem na czterech poziomach | TAK |  |
|  | Wózek na węże oraz akcesoria anestezjologiczne | TAK |  |
|  | Wózek na przybory mikrochorurgiczne z wkładem na sztywne elementy optyczne, bęben na kabel światłowodowy i węże ssące, sitko na drobne elementy z wieczkiem , wyposażenie na dwóch poziomach | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, | TAK |  |
|  | Do obowiązków Wykonawcy, będzie należała instalacja sprzętu wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oraz personelu technicznego w zakresie obsługi i podstawowej konserwacji sprzętu (czynności diagnostycznych, okresowych konserwacji oraz usuwania prostych usterek technicznych) | TAK |  |

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – MYJNIA-DEZYNFEKTOR DO MYCIA WÓZKÓW I ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (1 szt.)

PRODUCENT: …………………………….………………………………………………………..

MODEL/TYP: ………………………………………………………………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana | Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy | rok produkcji nie wcześniej niż 2012r. |  |
|  | Urządzenie do ręcznego mycia wózków i środków transportowych z dozownikiem środka myjąco-dezynfekującego z zabezpieczeniem przed cofnięciem się środków dezynfekcyjnych do instalacji wody zasilającej wraz z osprzętem (np. węże gumowe zasilający - 1,5 mb i do mycia – 15 mb, wielofunkcyjny pistolet do mycia, mieszacz wody ciepłej i zimnej) | TAK |  |
|  | Wytwornica pary do mycia i dezynfekcji miejsc trudnodostępnych | TAK |  |
|  | Uchwyt do pojemników na środki chemiczne do mocowania na ścianę | TAK |  |
|  | Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem | TAK |  |
|  | Kurtyna z PCV wym. nie mniej niż 2x2,5m (paski z folii PCV o grubości min. 2 mm) z uchwytami ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 6) | Instrukcja obsługi w języku polskim, | TAK |  |
| 7) | Do obowiązków Wykonawcy, będzie należała instalacja sprzętu wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oraz personelu technicznego w zakresie obsługi i podstawowej konserwacji sprzętu | TAK |  |

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – WÓZKI TRANSPORTOWE (4 szt.)

PRODUCENT: …………………………….………………………………………………………..

MODEL/TYP: ………………………………………………………………………………………..

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana | Podać wartość oferowaną (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy | rok produkcji nie wcześniej niż 2012 r. |  |
|  | Przeznaczenie: transport materiałów poddawanych sterylizacji, między oddziałami szpitalnymi, a centralną sterylizacją | TAK |  |
|  | Wymiary użytkowe (dł/szer/wys) | Min. 66/67/115 cm |  |
|  | Konstrukcja nośna | TAK |  |
|  | Wykonanie: stal kwasoodporna | TAK |  |
|  | Ilość drzwi | Min. jednodrzwiowe |  |
|  | Drzwi wyposażone w zamek z kluczykiem | TAK |  |
|  | Odboje gumowe | TAK |  |
|  | Automatyczny hamulec postojowy | TAK |  |
|  | Zwrotność | cztery kółka obrotowe o średnicy min. 15 cm , w tym z blokadą 2 kółka |  |
|  | Bieżnie kół wykonane z niebrudzącego materiału | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Kontener z pokrywą szt. 8, do zabezpieczenia w transporcie ładunku sterylnego i niesterylnego (brudnych narzędzi), wykonany z tworzywa odpornego na mycie i dezynfekcję (w tym dezynfekcje termiczną) | wym. Max. 650 x 660 x 250mm Wielkość (wymiary) kontenerów powinna umożliwić załadunek min. 4 kontenerów na wózek |  |

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY I UKŁAD SZR

(1 szt.)

PRODUCENT: …………………………….………………………………………………………..

MODEL/TYP: ………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Wymagane podstawowe parametry i wyposażenie | Treść oferty (parametry oferowane) |
| --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2012 r. |  |
|  | Zespół: stacjonarny, otwarty z silnikiem wysokoprężnym |  |
|  | Paliwo: olej napędowy |  |
|  | Moc znamionowa ciągła: min. 200 kVA |  |
|  | Możliwość przeciążenia: 10% w czasie 1h |  |
|  | Napięcie: 3f 230/400 V, 50 Hz |  |
|  | Stabilność napięcia: ±1 % |  |
|  | Stabilność częstotliwości: ±0,25 % |  |
|  | Zasilanie instalacji: akumulatorowe 24V |  |
|  | Elektroniczny sterownik automatycznej pracy agregatu, jak i wysterowania łącznika SZR |  |
|  | Zintegrowany zbiornik paliwa o pojemności pozwalającej na minimum 3 h pracy |  |
|  | Ładowarka buforowa baterii akumulatorów |  |
|  | Napełnienie wszystkimi płynami eksploatacyjnymi |  |
|  | Akumulatory rozruchowe bezobsługowe |  |
|  | Czerpnia powietrza z żaluzją i siłownikiem (kanał przyłączeniowy do 5 mb) |  |
|  | Wyrzutnia powietrza ciepłego z żaluzją i siłownikiem (kanał przyłączeniowy ) |  |
|  | Układ wyrzutu spalin - komin izolowany termicznie |  |
|  | Kable przesyłu mocy, potrzeb własnych oraz sterownicze pomiędzy automatyką agregatu, a miejscem montażu układu SZR |  |
|  | Układ SZR dobrany do mocy agregatu: z silnikowym napędem łącznika mocy i blokadą mechaniczną |  |
| Funkcjonalność |  |
|  | Utrzymanie silnika agregatu w stanie gotowości do startu oraz konserwowanie akumulatorów rozruchowych |  |
|  | Automatyczny start po zaniku napięcia w sieci zawodowej, z możliwością regulacji opóźnienia startu |  |
|  | Automatyczne zatrzymanie po pojawieniu się napięcia w sieci, z możliwością regulacji opóźnienia zatrzymania |  |
|  | Automatyczna praca czerpni oraz wyrzutni ciepłego powietrza |  |
|  | Precyzyjna samoregulacja częstotliwości i napięcia |  |
|  | Kontrola parametrów elektrycznych oraz parametrów pracy silnika |  |
|  | Monitowanie stanów pracy agregatu i sieci elektrycznej |  |
|  | Możliwość obciążenia skokowego o wartości od 0 do 100% w krótkim czasie |  |
|  | Generowanie alarmów i wyłączenie agregatu po przekroczeniu wartości krytycznych |  |
|  | Automatyczne uruchomianie układu SZR po zadanej zwłoce czasowej oraz zadanych progach napięciowych, przełączającego odbiorców na zasilanie z agregatu |  |
|  | Przeszkolenie personelu Zamawiającego |  |

Oświadczam, że zaoferowane przez nas urządzenia i aparaty elektryczne są produkowane seryjnie (nie modyfikowane pod potrzeby przedmiotu zamówienia).

PODPIS(Y):

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy (ów) | Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |