Parametry techniczne

Zadanie Nr1 : Przedmiotem umowy jest dostawa Aparatu do znieczuleń ogólnych

- Producent / kraj pochodzenia ……………

- Model: …………….

- Rok produkcji: …. (nie wcześniej niż 2015r.)

| L.p. | OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ FUNKCJI URZĄDZENIA: | POTWIERDZIĆ TAK / NIE (podać tam gdzie wymagane) |
| --- | --- | --- |
| I | WARUNKI OGÓLNE |  |
|  | Certyfikat CE |  |
|  | Zasilanie sieciowe AC 230 V 50 Hz |  |
|  | Minimum 2 szuflady na drobne akcesoria, w tym jedna zamykana na klucz |  |
|  | Aparat na podstawie jezdnej, wszystkie koła z blokadami |  |
|  | Blat do pisania oświetlony światłem LED (diody LED’owe). |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej . ze złączami dostosowanymi do instalacji gazowej |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 80 minut |  |
|  | Przepływ wdechowy o dużym zakresie min 190 l/min |  |
|  | Ssak injektorowy napędzany powietrzem z regulacją siły ssania z mocowaniem do zbiorników o pojemności min 1,0 l na wydzieliny - możliwość zastosowania butli ssaków różnych producentów |  |
|  | Niezależny przepływomierz do tlenoterapii biernej zintegrowany z aparatem, do podaży O2 przez maskę lub kaniulę nosową |  |
| II | SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |  |
|  | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza, liczbowa prezentacja wartości przepływów, wirtualne przepływomierze prezentowane na ekranie respiratora (prezentacja liczbowa i graficzna) na obrotowym monitorze obsługowym |  |
|  | Precyzyjny elektroniczny mieszalnik świeżych gazów |  |
|  | Możliwość zapamiętywania i eksportu danych dotyczących znieczulenia do komputera osobistego poprzez pamięć USB |  |
|  | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O na poziomie minimum 23% lub wyższym |  |
|  | Układ bezpieczeństwa automatycznie podający tlen w przypadku nadmiernego przecieku w układzie rur pacjenta |  |
|  | Przepływ bezpieczeństwa O2 – min. 50 l/min |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami. Przepływ świeżych gazów od minimum 300 ml/min. |  |
|  | Czujniki przepływu niezużywalne, wewnętrzne, nie wymagające okresowej wymiany |  |
| III | UKŁAD ODDECHOWY |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej objętości – min. 50 l/min |  |
|  | Niezależny przepływomierz do tlenoterapii biernej zintegrowany z aparatem, do podaży O2 przez maskę lub kaniulę nosową |  |
|  | Regulowana ciśnieniowa elektroniczna zastawka APL z odczytem cyfrowym wartości na monitorze |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności maksymalnej 1,2 litra. Wymiana pochłaniacza możliwa podczas pracy. Możliwość pracy z obejściem pochłaniacza. |  |
|  | Możliwość eliminacji gazów anestetycznych poza salę operacyjną |  |
| IV | RESPIRATOR ANESTETYCZNY |  |
|  | Ekran monitora respiratora o przekątnej min. 15”, dotykowy, w zakresie rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli, z pokrętłem i przyciskami szybkiego dostępu do regulacji, z możliwością obrotu monitora min 150 stopni. Monitor respiratora umieszczony na obrotowym ramieniu o regulacji ramienia min. 150 stopni. |  |
|  | Ekran monitora umożliwiający prezentację parametrów: min. 6 krzywych dynamicznych i 2 pętli spirometrycznych, trendów, przepływomierzy, ustawień i pomiarów wentylacji, frakcji oddechu zwrotnego w procentach. |  |
|  | Możliwość wentylacji noworodków, dzieci i dorosłych |  |
| V | TRYBY WENTYLACJI |  |
|  | Tryb ręczny |  |
|  | VC – wentylacja kontrolowana objętością |  |
|  | PC – wentylacja kontrolowana ciśnieniem |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wentylację SIMV oraz PRVC |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wentylację PSV |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznej regulacji przepływu świeżych gazów w celu osiągniecia zakładanego końcowo wydechowego poziomu środka anestetycznego w określonym przez użytkownika czasie i automatycznego ustawienia przepływu gazów do pracy z minimalnymi przepływami |  |
| VI | REGULACJE |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu przy wentylacji CMV 4:1 do 1:8 |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do100 1/min (podać zakres) |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej minimum 20 do 2000 ml w trybie objętościowym (podać zakres) |  |
|  | PEEP - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 0 do 50 cmH2O (podać zakres) |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 1 do 100 cmH2O (podać zakres) |  |
|  | Automatyczne, wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i wzrostu pacjenta |  |
|  | Regulacja czasu plateau wdechu w zakresie minimum: 0-1,5 s (podać zakres) |  |
| VII | ALARMY |  |
|  | Niskiej objętości minutowej |  |
|  | Wysokiej objętości minutowej |  |
|  | Alarm ciśnienia wdechowego |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy |  |
|  | Alarm Apnea |  |
| VIII | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |
|  | Parametry wentylacji: ustawiane, mierzone i monitorowane, pomiary gazowe prezentowane na ekranie aparatu do znieczulania |  |
|  | Wdechowe i wydechowe stężenie tlenu w gazach oddechowych, pomiar paramagnetyczny (nie dopuszcza się czujników galwanicznych) |  |
|  | Pomiar objętości oddechu Vt |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MV |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MV spont |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej |  |
|  | Ciśnienia szczytowego |  |
|  | Ciśnienia średniego |  |
|  | Ciśnienia PEEP |  |
|  | Ciśnienia PEEP całkowitego |  |
|  | Ciśnienia plateau |  |
|  | Pomiar podatności statycznej |  |
|  | Pomiar podatności dynamicznej |  |
|  | Moduł gazowy - pomiar anestetyków CO2 i N2O i O2 w aparacie do znieczulania. |  |
|  | Zasilanie awaryjne modułu gazowego |  |
|  | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania |  |
|  | Kapnografia i kapnometria w aparacie do znieczulania |  |
|  | Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka, pomiar w strumieniu bocznym w aparacie do znieczulania, powrót próbki gazowej do układu |  |
|  | Kalibracja modułu gazowego automatyczna |  |
|  | Trendy stężenia zastosowanych lotnych środków anestetycznych – minimum 12 godzin |  |
|  | Komunikacja zewnętrzna przez złącza RS232, USB, VGA, Ethernet |  |
|  | Dostępna możliwość kopiowania zdjęć z ekranu respiratora oraz trendów i zdarzeń do zewnętrznej pamięci USB |  |
| IX | PAROWNIKI |  |
|  | Aparat przystosowany do podłączenia minimum dwóch parowników mocowanych jednocześnie, elektronicznie sterowanych z poziomu monitora. System podaży anestetyku elektronicznie sterowany. |  |
|  | Aparat przystosowany do parowników z zabezpieczeniem przed przelaniem, z podświetleniem poziomu środka anestetycznego na parowniku i wyświetleniem poziomu środka na ekranie aparatu, oraz z alarmem zbyt niskiego poziomu środka anestetycznego. |  |
|  | W zestawie z aparatem parownik do Sevofuranu |  |
| X | INNE |  |
|  | Zawieszenie monitora pacjenta umożliwiające stabilne przymocowanie monitora z możliwością szybkiego zdjęcia– 1 szt. |  |
| XI | MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH PACJENTA |  |
|  | Producent/model/typ |  |
|  | Certyfikat CE |  |
|  | Monitor modułowy, moduły sprzętowe. Kolorowy ekran LCD TFT wysokiej jakości o przekątnej min. 12” |  |
|  | Prezentacja min. 6 krzywych dynamicznych na ekranie. |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci. |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim |  |
|  | Bezpieczne i stabilne mocowanie monitora do aparatu. |  |
| XII | EKG |  |
|  | Monitorowanie przy użyciu 3 i 5 elektrod. Na wyposażeniu przewody EKG 3-odprowadzeniowe |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca minimum 30-250/ min |  |
| XIII | POMIAR ODDECHU |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu |  |
|  | Zakres pomiaru częstości oddechów w zakresie min 5-100/min |  |
| XIV | POMIAR SATURACJI |  |
|  | Wyświetlane wartości liczbowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec |  |
| XV | NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA |  |
|  | Wyzwalanie pomiaru ręczne i automatyczne |  |
|  | Zakres pomiarowy w zakresie minimum 20-250 mm Hg |  |
|  | Na wyposażeniu min. 2 wielorazowe mankiety dla dorosłych (różne rozmiary) |  |
| XVI | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA |  |
|  | Dwa kanały pomiarowe |  |
|  | Zakres pomiaru min od - 40 do + 300 mm Hg |  |
|  | W zestawie przewód do pomiaru ciśnienia |  |
| XVII | POMIAR TEMPERATURY |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie obu temperatur oraz różnicy temperatur |  |
|  | Zakres pomiaru min 10-45 C |  |
|  | W komplecie wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowy |  |
| XVII | ALARMY |  |
|  | Alarmy o różnych poziomach ważności |  |
|  | Ustawienie granic alarmowych ręczne i automatyczne |  |

…………………………                                                                    ………………………

(miejscowość, data)                                                                                      (podpis Wykonawcy)