Załącznik nr 8 do siwz

Parametry techniczne

Zadanie Nr1 : Przedmiotem umowy jest dostawa aparatu do znieczuleń ogólnych

- Producent aparatu/ kraj pochodzenia ……………

- Model aparatu: …………….

- Rok produkcji aparatu: …. (nie wcześniej niż 2011r.)

- Aparat nowy / rekondycjonowany w rozumieniu rozdz. III ust. 3 SIWZ (podać): ……

- Producent monitora: …………….

- Model monitora: ……………..

- Producent pompy wolumetrycznej: ……………..

- Model pompy wolumetrycznej: ………………..

| L.p. | OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ FUNKCJI URZĄDZENIA | POTWIERDZIĆ TAK / NIE (podać tam gdzie wymagane) |
| --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Konfiguracja stanowiska Aparat podstawowy Pochłaniacz dwutlenku węgla Respirator Monitor Pompa wolumetryczna |  |
|  | Na podstawie jezdnej z blokadą min. 2 kół |  |
|  | Wbudowane w aparat akumulatory pozwalające na pracę min 30 min w przypadku zaniku zasilania sieciowego. |  |
|  | Zasilanie gazowe O2, N2O i powietrze z sieci centralnej |  |
|  | Uchwyt dla butli O2 i N2O oraz odpowiednie reduktory |  |
|  | Min. 2 szuflady na drobne akcesoria |  |
|  | Ssak injektorowy wbudowany w aparat z regulacją siły ssania oraz zbiornik na wydzielinę |  |
|  | Pneumatyczno-mechaniczne zabezpieczenie przed podaniem mieszaniny gazów powodującej hipoksję na poziomie 23 lub 25% |  |
|  | Półka lub blat do pisania |  |
|  | Podświetlenie blatu do pisania (do zabiegów laparoskopowych) – oświetlenie wbudowane w aparat |  |
|  | System dystrybucji gazów |  |
|  | Elektroniczny mikser gazów. Regulacja przepływu całkowitego oraz % zawartości tlenu w mieszaninie O2+AIR i O2+N2O |  |
|  | Kalibracja i dokładność przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi przepływami |  |
|  | Układ oddechowy |  |
|  | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności |  |
|  | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa regulowana w zakresie min 0,8-70 cmH2O |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla |  |
|  | Możliwość eliminacji gazów anestetycznych poza salę operacyjną |  |
|  | Pomiar i obrazowanie stężenia tlenu w gazach oddechowych na ekranie respiratora |  |
|  | Pomiar i obrazowanie stężenia N2O w gazach oddechowych na ekranie respiratora |  |
|  | Pomiar i obrazowanie stężenia CO2 w gazach oddechowych na ekranie respiratora |  |
|  | Pomiar i obrazowanie stężenia anestetyków z automatyczną identyfikacją środka w gazach oddechowych na ekranie respiratora |  |
|  | Alarm niskiego stężenia O2 |  |
|  | Alarm wysokiego stężenia O2 |  |
|  | Możliwości sterylizacji elementów wielorazowego użytku układu oddechowego |  |

|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tryb wentylacji |  |
|  | Respirator z napędem pneumatycznym, sterowany elektronicznie. Ekran respiratora o przekątnej min 31cm wbudowany w aparat. Obsługa poprzez pokrętło nawigacyjne oraz klawisze. |  |
|  | Tryb ręczny |  |
|  | Wentylacja objętościowo-zmienna z kompensacją objętości oddechowej |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo-zmienna |  |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP |  |
|  | Regulacje |  |
|  | Regulacja stosunku wdech wydech minimum 2:1 do 1:8 (skok co 0,5) |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum 4-100 l/min |  |
|  | Regulacja objętości oddechu minimum 20-1500 ml |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechowego minimum 5-60 mbar |  |
|  | Regulacja wartości PEEP min. 4-30 cmH2O |  |
|  | Czujniki przepływu w gałęzi wdechowej i wydechowej |  |
|  | Alarmy |  |
|  | Niskiej i wysokiej objętości oddechowej |  |
|  | Niskiej i wysokiej minutowej objętości oddechowej |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych |  |
|  | Niskiego i wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną |  |
|  | Braku zasilania w gazy lub niskiego ciśnienia gazów zasilających |  |
|  | Pomiar i obrazowanie |  |
|  | Pomiar i obrazowanie częstotliwości oddechowej |  |
|  | Pomiar i wyświetlanie wartości cyfrowej ciśnienia Plateau |  |
|  | Pomiar i obrazowanie ciśnienia w układzie oddechowym |  |
|  | Pomiar i obrazowanie objętości oddechowej |  |
|  | Minutowej objętości oddechowej |  |
|  | Wyświetlanie krzywej O2 i CO2 na ekranie respiratora |  |
|  | Obrazowanie krzywej oddechowej ciśnienie/czas |  |
|  | Obrazowanie krzywej oddechowej objętość/czas |  |
|  | Inne |  |
|  | Wbudowane porty komunikacyjne: Interfejs szeregowy zgodny z RS-232C Ethernet Port systemu współpracy z urządzeniami zewnętrznymi D-O Port USB |  |
|  | Uchwyt do zamontowania min 2 parowników z mocowaniem typu Selectatec |  |
|  | Parownik do Sevofluranu z mocowaniem typu Selectatec i wlewem typu Quick Fill (Abbot) i adapterem do szybkiego opróżniania |  |
|  | Dodatkowy wbudowany przepływomierz do tlenu |  |
|  | Linia pomiarowa do pomiaru gazów anestetycznych (min. 5 szt.) |  |
|  | Zestaw drenów o dł. min 3 m. do zasilania z centralnych gazów: O2, N2O i powietrze; końcówka AGA |  |
|  | Dren wielorazowy do odprowadzenia gazów |  |

MONITOR PACJENTA

| L.p. | OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ FUNKCJI URZĄDZENIA | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Monitor o budowie modułowej z możliwością zmiany położenia i zamocowania ekranu. Odłączana klawiatura sterująca. |  |
|  | Kolorowy ekran LCD, przekątna ekranu min. 15 cala |  |
|  | Ilość jednocześnie wyświetlanych krzywych: Minimum 5 |  |
|  | Parametry mierzone |  |
|  | Pomiar EKG z minim. 5 odprowadzeń, analiza arytmii w zakresie podstawowym, analiza wybranych krzywych, w komplecie filtr zakłóceń w.cz., przewód EKG, |  |
|  | Częstość oddechów (respiracja impedancyjna), prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie |  |
|  | Pulsoksymetria dla dorosłych i dzieci |  |
|  | Pomiar temperatury w komplecie czujnik temperatury i temperatury głębokiej – prezentacja 2 temperatur lub 1 z temperatur i różnicy |  |
|  | Możliwość pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną z 2 torów przez monitor |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (preferowane z układem eliminacji artefaktów), przewód i 3 mankiety |  |
|  | Moduł NMT wraz z niezbędnymi akcesoriami pomiarowymi |  |
| Alarmy |
|  | Ustawienie granic alarmowych dla wszystkich monitorowanych parametrów |  |
|  | Alarmy z hierarchią ważności |  |
|  | Alarmy optyczne i akustyczne przy przekroczeniu nastawionych granic alarmowych dla wszystkich monitorowanych parametrów |  |

POMPA WOLUMETRYCZNA

| L.p. | OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ FUNKCJI URZĄDZENIA | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
| 1 | Pompa infuzyjna objętościowa. |  |
| 2 | Zastosowanie: opieka nad noworodkiem, transfuzja krwi, żywienie |  |
| 4 | Pompa perystaltyczna współpracująca z liniami infuzyjnymi wszystkich wiodących producentów. |  |
| 5 | Wbudowany wewnętrzny akumulator NiMH pozwalający na pracę min. 5h przy przepływie 25 ml/h. |  |
| 6 | Czas całkowitego ładowania akumulatora nie dłuższy niż 16h. |  |
| 7 | Waga pompy wraz z akumulatorem nie większa niż 2.0kg. |  |
| Parametry podaży |
| 10 | Prędkość infuzji programowalna w zakresie 0.1 – 1000 ml/h z dokładnością 0.1 ml/h. |  |
| 11 | Objętość infuzji programowalna w zakresie 0.1 – 999.9 ml z krokami 0.1 ml. |  |
| 12 | Czas infuzji programowalny w minimalnym zakresie 1 min – 100 h. |  |
| 13 | Automatyczna kalkulacja prędkości infuzji po wprowadzeniu żądanej objętości oraz czasu podaży. |  |
| 14 | Możliwość podaży dawki Bolus (automatycznie lub manualnie). |  |
| 15 | Prędkość podaży dawki Bolus programowalna w zakresie 0.1 – 1200 ml/h. |  |
| 16 | Objętość dawki Bolus programowalna w zakresie 0.1 – 999 ml. |  |
| 17 | Dokładność podaży +/- 5 %. |  |
| 18 | Tryb pracy KVO (Keep Vein Open) z możliwością deaktywacji na żądanie użytkownika. |  |
| Alarmy oraz zabezpieczenia |
| 19 | Detektor pęcherzyków powierza w linii. |  |
| 20 | Ultradźwiękowy licznik kropli (z możliwością odłączenia i pracy bez niego) o dokładności 10 – 65 kropli na ml. |  |
| 21 | Wizualny wskaźnik ciśnienia okluzji. |  |
| 22 | Minimum 10 zaprogramowanych limitów ciśnienia okluzji z możliwością ręcznej regulacji przez użytkownika w zakresie 100 – 1000 mbar. |  |
| 23 | Wizualne oraz dźwiękowe alarmy: okluzji, powietrza w linii, nieprawidłowej liczby kropli na ml, bliskiego końca infuzji, końca infuzji, niskiego stanu naładowania akumulatora, rozładowania akumulatora, błędu, serwis, awarii technicznej. |  |
| 24 | Wyświetlanie danych: szybkość podania, objętość podana, objętość przeznaczona do podania, pozostała objętość, czas infuzji, pozostały czas, graficzny wskaźnik ciśnienia, pojemność baterii, poziom okluzji, nazwa leku. |  |
| 25 | Blokada klawiatury zabezpieczona kodem. |  |
| Parametry dodatkowe / inne |
| 26 | Minimum dwa duże min. 4-cyfrowe, czytelne wyświetlacze LED. |  |
| 27 | Intuicyjna obsługa za pomocą maksymalnie 8 przycisków (funkcyjnych oraz numerycznych). |  |
| 29 | Wbudowana biblioteka leków na minimum 160 zaprogramowanych pozycji oraz minimum 30 pozycji do wprowadzenia przez użytkownika |  |
| 30 | Wewnętrzna pamięć pozwalająca na zapisanie do 400 zdarzeń obejmujących parametry infuzji, Bolusa, alarmy oraz komunikaty o błędach technicznych. |  |