Załącznik nr 2 do zaproszenia

Zestawienie parametrów

Materace (2 sztuki) przeciwodleżynowe dla pacjentów

z odleżynami lub narażonych na odleżyny

Producent: .........................................................................

Oferowany model/typ: ............................................

Rok produkcji:  ........................................

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Oferowane parametry/ Podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materac powietrzny przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy będący aktywnym wyrobem medycznym terapeutycznym w klasie II a, przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni (od I do IV). | Tak |  |
|  | Model z produkcji seryjnej, niemodyfikowany dla potrzeb przetargu | Tak |  |
| 2 | Materac zbudowany z 20 odpinanych pojedynczo wymiennych komór rurowych poprzecznych wykonanych z PVC, nylonu i poliuretanu. Ostatnich 5 komór - specjalna sekcja na pięty wykonana z poliuretanu, dla rozróżnienia w innej kolorystyce. | Tak |  |
| 3 | Komory napełniające się powietrzem i opróżniane na przemian (co druga) w stałym cyklu 12 – minutowym | Tak |  |
| 4 | Wysokość komór materaca od 20 cm. | Tak |  |
| 5 | Materac zapewniający nacisk na ciało leżącego poniżej 32 mmHG przez cały czas pracy materaca, tzw. materac niskociśnieniowy. | Tak |  |
| 6 | Materac układany bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania, z ruchomą ramą łóżka | Tak |  |
| 7 | Materac o wymiarach 200x90 cm, dostosowany do standardowego szpitalnego łóżka | Tak |  |
| 8 | Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe i szybkie usunięcie odcinkowych komór spod leżącego pacjenta tzw. wypinanie pojedynczych komór. Na wyposażeniu 2 szt dodatkowych zatyczek. | Tak |  |
| 9 | Materac wyposażony w uchwyty do mocowania na łóżku oraz w każdym narożu uchwyty do mocowania prześcieradła. | Tak |  |
| 10 | Materac wyposażony w oznaczoną funkcję CPR – podwójny zawór szybkiego spustu powietrza w czasie poniżej 15 sek., umiejscowiony od strony głowy pacjenta. | Tak |  |
| 11 | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie do 6 godz. | Tak |  |
| 12 | Na wyposażeniu materaca: przewody powietrza zakończone szybkozłączką, - 2 zatyczki blokady powietrza | Tak |  |
| 13 | Materac wyposażony w odpinany pokrowiec z okapnikiem, oddychający, przepuszczający parę wodną i powietrze, a nie przepuszczający cieczy (wodoodporny), z tkaniny rozciągliwej we wszystkich 4 kierunkach. Spód materaca wykonany z tkaniny antypoślizgowej. | Tak |  |
| 14 | Materac w pokrowcu z możliwością mycia i dezynfekcji. Możliwość prania pokrowca w temp. 60º | Tak |  |
| 15 | Pompa ze sterowaniem mikroprocesorowym wyposażona w: - system pracy dostosowujący parametry pracy dla realizacji terapii odleżyn do IV stopnia (w skali czterostopniowej) włącznie, - dotykowy panel sterujący umożliwiający dokonywanie indywidualnych zmian ustawień, modyfikacji parametrów pracy systemu, - funkcję regulacji ciśnienia w materacu w zakresie od 20 do 32mmHg (tzw. niskiego ciśnienia) - funkcję wyboru trybu statycznego i dynamicznego - funkcję maksymalnego napełnienia komór w części krzyżowej - alarm świetlny i dźwiękowy spadku ciśnienia, - wyłącznik alarmu dźwiękowego - blokada automatyczna funkcji - wskaźnik gotowości materaca do pracy, - podwójny przewód powietrza zakończony szybkozłączkami - filtr przeciwpyłowy - zaczepy do zawieszania na ramie łóżka | Tak |  |
| 16 | Wydajność pompy nie mniej 8l/min. | Tak |  |
| 17 | Poziom głośności pracy pompy max 45 dB | Tak |  |
| 17 | Możliwość zawieszenia pompy na szczycie łóżka lub postawienia na płaskiej powierzchni | Tak |  |
| 18 | System przeznaczony dla pacjentów o wadze do 200 kg włącznie, bez wagi minimalnej. | Tak |  |
| 19 | Klasa II a, IP24 | Tak |  |
| 20 | Materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2 | Tak |  |
| 21 | Zasilanie 230V 50 HZ. | Tak |  |
| 22 | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak |  |
| 23 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |

………………………...…………………………………….		                                                                           (pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)