Załącznik nr 2 do zaproszenia

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH

GRANICZNYCH

kardiomonitor hemodynamiczny – 4 sztuki

Producent:	_________________ Model: ____________ Typ:  _____________________

#### Rok produkcji:      2016

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Oferowane parametry/ Podać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie do 6 kg. | Tak |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. | Tak |  |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD, z aktywna matrycą TFT, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. | Tak |  |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. Określić ilość. Wyspecyfikować przykładowe krzywe dynamiczne prezentowane jednocześnie na ekranie. | Tak |  |
| 5. | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne, znaki. | Tak |  |
| 6. | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: co najmniej 72-godzinne. | Tak |  |
| 7. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | Tak |  |
| 8. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG Odchylenie odcinka ST Liczba oddechów (RESP) Saturacja (Spo2) Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP) Temperatura (T1,T2,TD) Ciśnienia krwawe 2 kanały na jednym stanowisku | Tak |  |
| II | Pomiar EKG |  |  |
| 1. | Zakres częstości rytmu serca: minimum (15÷300) bpm. | Tak |  |
| 2. | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeni. | Tak |  |
| 3. | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż +/- 1%. | Tak |  |
| 4. | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | Tak |  |
| 5. | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |  |
| 6. | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | Tak |  |
| 7. | Regulacja AUTO. | Tak |  |
| 8. | Sygnalizacja braku połączenia elektrod. | Tak |  |
| 9. | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie. | Tak |  |
| 10. | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych. | Tak |  |
| 11. | Analiza zaburzeń rytmu /minimum 10/, z rozpoznawaniem następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Migotanie przedsionków Stymulator nie przechwytuje Stymulator nie generuje impulsów Salwa komorowa PVC/min wysokie | Tak |  |
| III | Pomiar oddechów (RESP) |  |  |
| 1. | Impedancyjna metoda pomiaru. | Tak |  |
| 2. | Zakres pomiaru: minimum 5÷120 oddechów /min. | Tak |  |
| 3. | Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-2 oddech /min. | Tak |  |
| 4. | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. | Tak |  |
| 5. | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji. | Tak |  |
| IV | Pomiar saturacji (SpO2) | Tak |  |
| 1. | Zakres pomiaru saturacji: (0÷100)%. | Tak |  |
| 2. | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej (30÷250)/min. | Tak |  |
| 3. | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie (70÷100)%: nie gorsza niż +/- 3%. | Tak |  |
| 4. | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik. | Tak |  |
| V | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) |  |  |
| 1. | Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak |  |
| 2. | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg. | Tak |  |
| 3. | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. | Tak |  |
| 4. | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | Tak |  |
| 5. | Tryb pomiaru: -Auto -Ręczny | Tak |  |
| 6. | Funkcja stazy. | Tak |  |
| 7. | Zakres programowania interwałów w trybie Auto: co najmniej 1÷480 minut. | Tak |  |
| VI | Pomiar temperatury (TEMP) |  |  |
| 1. | Zakres pomiarowy: co najmniej (25÷42)˚C. | Tak |  |
| 2. | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | Tak |  |
| 3. | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa. | Tak |  |
| VII | Wyposażenie kardiomonitorów w akcesoria pomiarowe |  |  |
| 1. | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy – na każdym stanowisku | Tak |  |
| 2. | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP – na każdym stanowisku | Tak |  |
| 3. | Mankiet do pomiaru NIBP średni dla dorosłych na każdym stanowisku. Na jednym stanowisku dodatkowo mankiet mały oraz 2 mankiety duże | Tak |  |
| 4. | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips na każdym stanowisku | Tak |  |
| 5. | Czujnik temperatury powierzchniowy na każdym stanowisku. Na jednym stanowisku dodatkowo czujnik centralny | Tak |  |
| VIII | Pozostałe |  |  |
| 1. | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | Tak |  |
| 2. | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków, ekranu dotykowego. | Tak |  |
| 3. | 3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów - akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów - możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów - wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | Tak |  |
| 4. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak |  |
| 5. | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych. | Tak |  |
| 6. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor - Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu wszystkich mierzonych parametrów (pomiar NIBP co 15 min. ): nie krótszy niż 2 godziny - Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin - Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | Tak |  |
| 7. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci - Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | Tak |  |
| 8. | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | Tak |  |
| 9. | Port USB do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci (przenoszenie konfiguracji między monitorami). | Tak |  |
| 10. | Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA. | Tak |  |
| 11. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne. | Tak |  |
| 12. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | Tak |  |
| 13 | Możliwość zastosowania akcesoriów z defibrylatora tego samego producenta | Tak |  |
| 14. | W ofercie uchwyt na szynę typu Modura z koszykiem na akcesoria | Tak |  |

stacja centralnego nadzoru – 1 sztuka

Producent:	_________________ Model: ____________ Typ:  _____________________

#### Rok produkcji:      2016

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Oferowane parametry/ Podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwa kolorowe ekrany LCD TFT każdy o przekątnej co najmniej 21”. | Tak |  |
| 2. | Podgląd wszystkich parametrów i przebiegów falowych z monitorów przyłóżkowych | Tak |  |
| 3. | Centrala sprzętowo i programowo przystosowana do nadzorowania co najmniej 16 monitorów przyłóżkowych | Tak |  |
| 4. | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka | Tak |  |
| 5. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach | Tak |  |
| 6. | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min 0,5 godz. | Tak |  |
| 7. | Funkcja "holterowska": przynajmniej 48 godzin pamięci ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+ inne) - nie tylko trendów; z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu | Tak |  |
| 8. | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) -minimalna liczba zdarzeń: 50/pacjenta | Tak |  |
| 9. | W komplecie drukarka laserowa podłączona do systemu | Tak |  |
| 10. | Możliwość rozbudowy systemu o telemetryczne monitorowanie pacjentów (odbiornik sygnałów dołączany do centrali i nadajniki noszone przez pacjentów) | Tak |  |

………………………...…………………………………….		                                                                           (pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)