# Zestawienie parametrów technicznych

# Pakiet nr 5 - Laparoskop i Insuflator endoskopowy CO2

Uwaga: Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

| I | ZESTAW LAPAROSKOPOWY – 1 sztuka |
| --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wartość wymagana | Treść oferty parametry oferowane (wpisuje Wykonawca) |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Pełna nazwa urządzenia / model, typ |  |
| 3 | Rok produkcji aparatu – nie wcześniej niż 2018r. |  |
| 4 | Kamera endoskopowa rozdzielczość obrazowania minimum FULL HD tj 1920 x 1080 p. 50 Hz | Tak, podać rozdzielczość FULL HD, 1920 x 1080 = 0 pkt* rozdzielczość Ultra HD 3840 x 2160 lub wyższa = 3 pkt |  |
| 5 | Menu kamery wyświetlane na monitorze operacyjnym | Tak |  |
| 6 | Obiektyw głowicy kamery zapewniający zoom cyfrowy min 2x oraz optyczny realizowany za pomocą pierścieni obiektywu | Tak |  |
| 7 | Kontroler kamery z wbudowanym archiwizatorem danych medycznych posiadający funkcję zapisu filmów oraz obrazów medycznych na nośniku elektronicznym. W zestawie 1 szt PenDrive min 16 GB lub 2 szt PenDrive 8 GB lub dedykowana karta pamięci 16 GB | Tak |  |
| 8 | Funkcja zapisu zdjęć i filmów dostępna z poziomu głowicy kamery medycznej lub/oraz równorzędnie po przez podłączoną do kontrolera kamery klawiaturą zewnętrzną | Tak |  |
| 9 | Kontroler kamery wyposażony w funkcję PIP (obraz w obrazie), Możliwość wyświetlania dwóch obrazów obok siebie. | Tak |  |
| 10 | Możliwość ustawiania indywidualnych profili użytkowych min. 20 | Tak |  |
| 11 | Kontroler kamery wyposażony w minimum 2 wyjścia przesyłające sygnał | Tak, podać Standard Full HD 1920 x 1080 = 0 pkt* Standard Ultra HD 3840 x 2160 lub wyższy = 3 pkt |  |
| 12 | Czułość kamery nie mniejsza niż 1,2 luxa | Tak |  |
| 13 | Funkcja sterowania natężeniem źródła światła z poziomu głowicy kamery | Tak |  |
| 14 | Głowica kamery endoskopowej 3x1/3 CCD lub równoważna 3 x 1/3 CMOS wyposażona w min dwa dowolnie programowalne przyciski. Możliwość jednoczesnego sterowania min. czterema funkcjami wybranymi z menu kamery za pomocą przycisków na głowicy kamery np.: zdjęcia nagrywanie video zoom cyfrowy balans bieli użycie filtrów cyfrowych w obrębie kolorów i kontrastów cyfrowe wyostrzenie szczegółów | Tak, podać Standard głowicy Full HD 1920 x 1080 = 0 pkt* Standard Ultra HD 3840 x 2160 lub wyższy = 3 pkt |  |
| 15 | Kontroler kamery współpracujący z różnymi typami głowic CCD oraz CMOS, możliwość współpracy kontrolera z endoskopami Video | Tak |  |
| 16 | Obiektyw o zmiennej ogniskowej min f=13-29 mm umożliwiający pracę optyk o różnej ogniskowej | Tak |  |
| 17 | Źródło światła w technologii LED o żywotności min. 30 000 godzin | Tak |  |
| 18 | Moc źródła światła równoważna z min. 300W ksenon | Tak |  |
| 19 | Sterowanie funkcją uśpienia standby z głowicy kamery | Tak |  |
| 20 | Światłowód autoklawowalny w nieprzezroczystej osłonie śr. 5 mm (+/- 2mm), dł. 250-300cm (1 szt.) | Tak |  |
| 21 | Monitor medyczny min.26 cali; | Tak, podać 26 cali –0pkt.* powyżej 26 cali – 3 pkt. |  |
| 22 | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 pikseli; wyświetlanie formatu obrazu 16:9 | Tak, podać rozdzielczość FULL HD, 1920 x 1080 = 0 pkt* rozdzielczość Ultra HD 3840 x 2160 lub wyższa = 3 pkt |  |
| 23 | Funkcja PIP, oraz możliwość obrócenia obrazu o 180 stopni | Tak |  |
| 24 | Kąt widzenia (V i H) min. 178 st. | Tak |  |
| 25 | Współczynnik jasności o wartości min 350 cd/m2 | Tak |  |
| 26 | Urządzenie do regulacji przepływu o wydajności minimum 40L/min. i ciśnienia 1-3 mmHg do 25-30 mmHg, o wadze 7kg (+/- 1 kg). Max ciśnienie 30 mmHg (+/- 5 mmHg). Obsługa poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7” (+/- 1”) z oprogramowaniem w j. polskim. Funkcja podgrzewania gazu do temperatury 370 C. Możliwość ustawiania profili własnych przez użytkownika. Wyposażony w min. 2 tryby pracy: tryb wysokoprzepływowy oraz tryb czuły. W komplecie: reduktor ciśnienia gazu 1 szt przewód wysokociśnieniowy 1 szt. dren z podgrzewaniem – 2 szt zestaw filtrow– 20 szt. Zasilanie urzadzenia ze źródła nisko- i wysokociśnieniowego CO2 (butla lub sieć). | Tak |  |
| 27 | Pompa ssąco-płucząca przeznaczona do operacji laparoskopowych | odssysanie na zasadzie pompy podciśnieniowej przepływ płynów min. 3500 ml/min moc ssania 0,6 bar (+/- 0,1 bar) w zestawie: - słój z pokrywą min 2,0L i igłą do pojemnika z płynem, kompatybilny do urządzenia - dren wielorazowego użytku z dwoma przebijakami 2 kpl - rura ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym (wielorazowego użytku) - wkłady jednorazowe do słoja kompatybilne ze słojem 30 szt., | Tak |  |
| 28 | Zestaw narzędzi laparoskopowych: | Optyka laparoskopowa 0 stopni dł. min. 300mm. Przekazująca obraz bez zniekształceń na soczewkach, autoklawowalna 134 stopnie C Optyka laparoskopowa 30 stopni dł. min. 300mm. Przekazująca obraz bez zniekształceń na soczewkach, autoklawowalna 134 stopnie C | Tak, podać Optyka przekazująca standard HD – 0 pkt* Optyka laparoskopowa pracująca w technologii 4K (ULTRA HD) - 5 pkt |  |
|  |  | Kleszczyki chwytające uniwersalne, szczęki krótkie, okienkowe, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3 lub 4-częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5mm, dł. min.310mm max. 360mm Igła Veresa śr. 2,1mm, dł. min 120mm max. 130mm, rozbieralna, dwuczęściowa Kleszczyki chwytające typ kulociąg, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3 lub 4-częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5mm, dł. min.310mm max. 360mm | Tak |  |
|  |  | Kleszczyki chwytające do tkanek typu Babcock, proste, obie szczęki ruchome, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3 lub 4-częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5mm, dł. min.310mm max. 360mm Kleszczyki chwytające typu Grasper, z dużymi zębami, z otworem w szczękach, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3 lub 4-częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5mm, dł. min.310mm max. 360mm Kleszczyki preparacyjne typ Maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 3 lub 4-częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5mm, dł. min.310mm max. 360mm |  |  |
| 29 | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów laparoskopowych lub kosz do sterylizacji narzędzi składający się z podstawy oraz stojaka wyposażonego w sylikonowe uchwyty oraz pokrywy; o wymiarach maksymalnych: dł. 56 cm, szer. 28 cm, wysok. 18 cm. Kompatybilny z oferowanymi narzędziami, mieszczący cały zestaw - 1 szt | Tak |  |
| 30 | Aparat jest pozbawiony haseł, kodów, blokad serwisowych itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | Tak |  |
| 31 | Wózek pod aparaturę kompatybilny z zaoferowanym zestawem, wyposażony w 4 koła z blokadą na min 2 koła; min 3 półki i 6 gniazd w panelu bocznym wózka; uchwyt do monitora, na głowicę kamery i do butli CO2 | Tak |  |
| 32 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem) | Tak |  |
| II | INSUFLATOR ENDOSKOPOWY CO2 – 1 sztuka |
| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wartość wymagana | Treść oferty parametry oferowane (wpisuje Wykonawca) |
| 1 | Producent |  |
| 2 | Pełna nazwa urządzenia / model, typ |  |
| 3 | Rok produkcji aparatu – nie wcześniej niż 2018r. |  |
| 4 | Insuflator endoskopowy umożliwiający utrzymanie przepływu ciśnienia w jamie otrzewnej oraz innych wymagających zachowania odmy miejscach, o wadze 7kg (+/- 1 kg). Zasilanie insuflatora ze źródła nisko- i wysokociśnieniowego CO2 (butla lub sieć) | Tak |  |
| 5 | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7” (+/- 1”) z oprogramowaniem w j. polskim lub obsługa ekranu za pomocą przycisków z oprogramowaniem w j. polskim | Tak |  |
| 6 | Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania gazu do temperatury 370 C | Tak |  |
| 7 | Możliwość ustawiania profili własnych przez użytkownika | Tak |  |
| 8 | Max przepływ gazu min. 40 L/min; | Tak |  |
| 9 | Max ciśnienie insuflacji 30 mmHg (+/- 5 mmHg) | Tak |  |
| 10 | Wyposażony w min. 2 tryby pracy: | Tryb wysokoprzepływowy Tryb czuły | Tak |  |
| 11 | W komplecie: reduktor ciśnienia gazu 1 szt przewód wysokociśnieniowy 1 szt. dren do insuflacji z podgrzewaniem – 2 szt zestaw filtrow – 20 szt. | Tak |  |
| 12 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem) | Tak |  |

*uzyskanie 0 pkt nie powoduje odrzucenia oferty Wykonawcy

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczam, że zaoferowany przez nas sprzęt jest produkowany seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

Miejscowość ................................ data ........................

........................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

lub osoby upoważnionej